## Page1
Step | Description | Axis | Offset | ScaleFactor Desired | Actual | Tolerance Retries | Pass | Fail
Sandel MT102 Magnetic Transducer Accessory Calibration Report
Serial Num: 1475
Calibration SW Ver: 2.0.0.0
CalData File ver: 0.0
Mag Sw Ver: 1.00
Date: |  | 03/03/16 10:43:38
| Xm,XrYm, Yr.(Zm, |  |  | -9120.000 | 4217.000 | -14596.00(
| Xm, Yr),Ym,-Xr,Zm |  |  | 2792.000 | 8970.000 | -14735.00(
| (Xm,Xr),Ym,-Yr,(Zm, |  |  | 8688.000 | -3796.00( | -14324.00( | xxxix-xxxxxx
| (Xm,Yr,Ym, XrZm, |  |  | -3171.000 | -8531.00( | -14167.00(
10 | Xm, Xr,Ym,Yr, |  |  | -8984.000 | -3094.000 | 13247.000
11
12 | (Xm, Yr,(Ym, Xr, |  |  | 3476.000 | -9202.000 | 13621.000
13
14 | (Xm-Xr, (Ym,Yr,f |  |  | 8199.000 | 2952.000 | 13177.000
15
16 | (Xm,-Yr), (Ym,-Xr 1, ( |  |  | -4261.000 | 9034.000 | 12865.000
17
18 | (Xm,XrYm,Zr |  |  | -8358.000 | -13478.0 | -3683.000
19 | [6 empty] | xxxxxxx
20 | (Xm, Yr , f Ym, Zr), ( Zm |  |  | 3924.000 | -14281.0( | -8738.000
21
22 | (Xm,-Xr ), f Ym, Zr 3, ( Zm, |  |  | 9068.000 | -14598.0( | 3468.000
23 |  |  |  | -3144.000 | -13840.00 | 8698.000
25 | (Xm,-Yr, Ym, Zr , ( | [5 empty] | xxxx
26 | ( Xm, Xr), (Ym,-Zr , ( Zm, |  |  | -9760.000 | 14551.00 | 2393.000
27 |  |  |  | 2388.000 | 13930.001 | 7673.000
29 | (Xm, Yr), (Ym,-Zr, (
30 | Xm-XrYm,-Zr, |  |  | 7692.000 | 13725.001 | -4439.000
31 | [6 empty] | xxxx
32 | (Xm-Yr,Ym,-Zr,(Zm, |  |  | -4390.000 | 14343.00t | -9876.000
33
34 | Xm,Zr,Ym,Yr, |  |  | -14329.000 | 4200.000 | 7794.000
35
36 | (Xm,Zr,Ym,-Xr |  |  | -14464.000 | 9744.000 | -4506.000
37
38 | I Xm, Zr 1, I Ym,-Yr I, f Zm |  |  | -13839.000 | -2599.00( | -9378.000
39
40 | Xm,Zr,Ym,Xr,Zm, |  |  | -13644.000 | -8126.000 | 2964.000
42 | Xm,-Zr,(Ym,Yri,Zm, |  |  | 13357.000 | 2980.000 | -9338.000 | 区区区区区区区区区区区区区区区区区区
44 | Xm,-Zr , ( Ym,-Xr1, ( Zm, |  |  | 13045.000 | 8254.000 | 2701.000
45
46 | ( Xm,-Zr l, ( Ym,-Yr I, t |  |  | 13780.000 | -4306.000 | 8313.000
47
48 | Xm-ZrYm,Xr |  |  | 14021.000 | -9516.00( | -3759.000
49 | Calculate and set offsets and
50 | Calculating Offsets...
51 | and Scale Factors. |  |  | Page I1

## Page2
Step | Description | Axis | Offset | ScaleFactor | Desired | Actual | Tolerance | Retries | Pass | Fail
Sandel MT102 Magnetic Transducer Accessory Calibration Report
52 | Test Offset |  | 293 |  |  | 2207 | 2500
53 | Test Offset |  | -63 |  |  | 2437 | 2500
54 | Test Offset |  | 609 |  |  | 1891 | 2500
55 | sxx | xx |  | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 10.000
56 | sxy | XY |  | -4.973 | 0.000 | 5.027 | 10.000
57 | $xz |  |  | -0.636 | 0.000 | 9.364 | 10.000
58 | syx |  |  | -5.262 | 0.000 | 4.738 | 10.000 |  | xxxxxxxxxx
59 | syy |  |  | 2.043 | 0.000 | 7.957 | 10.000
60 | syz |  |  | -0.943 | 0.000 | 9.057 | 10.000
61 | szx |  |  | 0.894 | 0.000 | 9.106 | 10.000
62 | szy | zy |  | -3.434 | 0.000 | 6.566 | 10.000
63 |  |  |  | 0.189 | 0.000 | 9.811 | 10.000
64 | Calculating cardinal orientation
65 | psx |  |  | 19.949 | 0.000 | 180.051 | 200.000
66 | ysd |  |  | 27.394 | 0.000 | 172.606 | 200.000
67 | psz |  |  | 18.202 | 0.000 | 181.798 | 200.000 |  | XXX
68 | exx |  |  | 50.221 | 0.000 | 149.779 | 200.000
69 | exy |  |  | 31.421 | 0.000 | 168.579 | 200.000
70 | exz |  |  | 74.768 | 0.000 | 125.232 | 200.000
71 | eyx |  |  | 40.435 | 0.000 | 159.565 | 200.000
72 | eyy |  |  | 36.774 | 0.000 | 163.226 | 200.000
73 | eyz |  |  | 92.954 | 0.000 | 107.046 | 200.000
74 | ezx |  |  | 72.276 | 0.000 | 127.724 | 200.000
75 | ezy |  |  | 82.064 | 0.000 | 117.936 | 200.000 |  | xxixixixxx
76 | ezz |  |  | 48.554 | 0.000 | 151.446 | 4.000 200.000
78 | chisqr x chisqry |  |  | 2.071 2.613 | 0.000 0.000 | 1.929 1.387 | 4.000
79 | chisqr_ z |  |  | 3.716 Page 2 | 0.000 | 0.284 | 4.000